# Znak sprawy ZO/5/2020                                                                                               Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawę sprzętu medycznego w ramach Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” z podziałem na 4 części zamówienia.

Poniższe zapisy określają szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem wymaganych parametrów technicznych.

Część 1 zamówienia - „Laktator dwufazowy wraz z akumulatorem– 2 szt.”

Specyfikacja techniczna:

- Elektryczny laktator szpitalny, praca laktatora sterowana przez pracę z czipem – Karta Symphony Plus,

- Laktator klasy szpitalnej – wyrób medyczny kl. IIa,

- Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora,

- Wyświetlacz LCD z komunikatorami trybu pracy z języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia,

- Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie z czipem, - Karta Symphony Plus,

- Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem,

- Program „Inicjacja laktacji” do stymulacji laktacji,

- Program „utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie,

- Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia. 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania,

- Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od -50 do -250 mmHg,

- Szybkość pracy w zakresie od 34 do 120 zassań na minutę,

- Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę,

- Głośność laktatora max. 45 dB.,

- Waga urządzenia max. 3 kg (bez wózka jezdnego),

- Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania),

- Uchwyt na butelki,

- Zasilanie: 100-240V do 50/60 Hz,

- Wózek jezdny z mozliwoącią zamontowania dwóch uchwytów na butelki,

- Wymiary bez wózka 9215x156x245

Inne informacje:

- Nazwa i adres producenta (dystrybutora)

- Nazwa, model, typ aparatu/urządzenia

- Rok produkcji – nie starszy niż 2019  urządzenie fabrycznie nowe nieużywane

- Gwarancja min. 24 miesięcy

- Serwis gwarancyjny

Część 2 zamówienia – „Urządzenie do ćwiczeń mięśni miednicy – 1 szt.”

Parametry techniczne:

- Zasilanie sieciowe Wejście: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,5A; Wyjście: 5V DC

- Wewnętrzne zasilanie19V DC 3,42 A Prąd znamionowy dla monitora;
5V +/- 5%, Prąd znamionowy < 4 mA Sensor

- Czujnik pomiaru typu  EMV-Niveau CISPR 11, Grupa 1, Klasa B
( zgodne z normą IEC 60601-1-2 )

- Całkowity ciężar urządzenia max. 43,5 kg (sensor 0,35 kg)

- Siedzenie D = 27cm, Szer. = 30,5 cm, Wys. = 1,5 cm

- Sensor D = 27 cm +/- 5%,  O = fi  4,1 cm  +/- 5%

- Maksymalna waga ciała użytkownika 160 kg

Inne informacje

- Nazwa i adres producenta (dystrybutora)

- Nazwa, model, typ aparatu/urządzenia

- Rok produkcji – nie starszy niż 2019  urządzenie fabrycznie nowe nieużywane

- Gwarancja min. 24 miesięcy

- Serwis gwarancyjny

Część 3 zamówienia – „Elektrostymulator do ćwiczeń mięśni dna miednicy – 1 szt wraz z elektrodami -350 szt.”

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa: 1 do 60 mA w krokach co 1 przy standardowym obciążeniu 1 kΩ.

- Częstotliwość – regulowana od 1 do 150 Hz (1-2-3-4-5-10--12-14-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150) ± 5% błąd standardowy,

- Częstotliwość w trakcie odpoczynku – 3 Hz (± 5% błądstandardowy),

- Szerokość impulsu – regulowana od 50 do 400 μs w krokach co 10 (± 5% błąd standardowy),

- Wyjściowy kształt fali: wybierany spośród „dwufazoweimpulsy symetryczne” i „dwufazowe naprzemienne impulsy symetryczne”,

- Czas NARASTANIA - 0 do 5 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy),

- Czas STABILIZACJI - 1 do 60 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy),

- Czas OPADANIA - 0 do 5 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy),

- Czas ODPOCZYNKU - 0 do 60 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy),

- Częstotliwość ODPOCZYNKU - 0 do 10 Hz (± 1% błąd standardowy),

- Napięcie zasilania: 4,5 V zapewniane przez 3 baterie alkaliczne 1,5 V typu AAA (LR03);

- Okres eksploatacji baterii: średnio 20 godzin (zależy od programu i ustawionego poziomu mocy);

- Czas trwania sesji: wybierany od 5 do 90 min w krokach co 5 (±1 min błąd standardowy) lub ciągły (Continuous),

- Bezpieczeństwo elektryczne: Zasilacz wewnętrzny zgodny z CEI 62-5 IEC 601-1 (edycja 3a),

- Całkowite wymiary: 73x147x25 mm,

- Masa: Około 0,2 kg (w tym baterie),

- Podatność elektromagnetyczna: Klasa B zgodnie z CISPR 11,

- Ilość programów: 51 domyślnych podzielonych na 5 grup wg. Zastosowania + 10 programów własnych

Ekran dotykowy LCD,

- Wyrób medyczny klasy IIa , Certyfikat CE  93/42/CEE

Elektroda dopochwowa:

- Kształt: 2 jednakowe symetryczne kule o powierzchni 2 x 12 cm2.

- Metalowe elektrody sondy  pokryte warstwą złota (brak niklu).

- Sztywny uchwyt ułatwiający wkładanie i wyciąganie sondy.

- Długość całkowita: 120 cm, waga: 22 g.

- Wyrób medyczny klasy IIa, Certyfikat 93/42/EEC.

- Stosowana z urządzeniem do  elektrostymulacji mięśni krocza  z przewodem zakończonym złączem pin 2mm i z emisją symetrycznych impulsów dwufazowych.

Inne informacje:

26. Nazwa i adres producenta (dystrybutora)

27. Nazwa, model, typ

Część 4 zamówienia – „Ultrasonograf urologiczny (skaner pęcherza) – 1 szt.

I. Jednostka główna  -  właściwości ogólne

1. Technologia cyfrowa

2. 2 tryby pracy

- pomiary pęcherza

- tryb diagnostyczny  -(prezentacja 2 D)

3. Aparat przenośny z możliwością zamocowania  na wózku jezdnym

4. Wózek z regulacją wysokości położenia i kąta pochylania pulpitu aparatu oraz z możliwością blokady kół

5. Kolorowy ekran dotykowy LCD	Min. 7 cali

6. Rozdzielczość monitora  min. 800x400

7. Regulacja jasności monitora

8. Szybki start aparatu  -  max  30 s.

9. Możliwość wyboru użytkowników	 min. 5

10. Zasięg skanowania  min 20 cm

11. Klawiatura na ekranie dotykowym do wprowadzania danych

12. Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury alfanumerycznej

13. Obsługa czytnika kodów kreskowych (Opcja)

14. Wydruk wyników na wbudowanej drukarce termicznej

15. Aktualizacja oprogramowania

16. Zasilanie akumulatorowe

17. Czas  pracy na zasilaniu akumulatorowym  min. 3 godziny

18. System oszczędzania energii

19. System automatycznej kalibracji aparatu

II. Archiwizacja obrazów:

20. Archiwizacja obrazów w pamięci aparatu min.   100  obrazów

21. Baza danych pacjentów

22. Port USB

23. Aplikacja PC – do zarządzania bazą danych

III. Oprogramowanie pomiarowe

24. TRYB : Pomiary pęcherza:

-  Automatyczne obliczanie objętości pęcherza

-  Automatyczny obrys pęcherza w czasie rzeczywistym

-  Pomiary półautomatyczne

25. Metody pomiarowe

-  automatyczna

-  punktowa

-  trzyosiowa

26.Aplikacje pomiarowe

-   dla mężczyzn

-   dla kobiet

-   dla dzieci

27. Dokładność pomiarowa  +/-  15 %

28. Minimalny zakres pomiarowy   =  0 ml.

29. Maksymalny zakres pomiarowy > 1400ml.

30. Czas pomiaru  -  < 5 s.

31. TRYB Diagnostyczny (2D)

32. Pomiary :  odległości, pola powierzchni, objętości,

33. Liczba par kursorów pomiarowych odległość w trybie B -  min. 2

34. Pomiar za pomocą jednego przycisku na głowicy

IV. Głowice ultradźwiękowe

35. Głowica  sektorowa, szerokopasmowa

36. Zakres częstotliwości 2,5 – 5 MHz (dot. poz. 36)

37. Kąt skanowania w trybie B   min 100 stopni

V.  Inne informacje

38. Interface aparatu -   w języku polskim

39. Konfiguracja /Setup aparatu  - w języku polskim

40. System pomocy podręcznej – w języku polskim

41. Instrukcja obsługi – w języku polskim

42. Wymiary urządzenia   max. 300 x 220 x 100 mm  ( + / -   20 mm)

43. Waga urządzenia  z drukarką   max 2 kg

44. Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe

45.. Nazwa i adres producenta (dystrybutora)

46. Nazwa, model, typ aparatu/urządzenia

47. Rok produkcji – nie starszy niż 2019  urządzenie fabrycznie nowe nieużywane

48. Gwarancja min. 24 miesięcy

49. Serwis gwarancyjny